## OTs Demo v2.1
ot_id | equipo | tipo_equipo | titulo | tipo_origen_ot | tipo_impacto | estado_actual | sub_estado_logistica | prioridad | parent_ot_id | failure_sequence | ventana_garantia | es_reparacion_inefectiva | en_pausa_tecnica | motivo_pausa | tiempo_pausa_acumulado | horas_espera_repuesto | n_reaperturas | unidad_tiempo | fecha_creacion | fecha_asignacion | fecha_inicio_trabajo | fecha_resolucion | codigo_falla | causa_raiz | accion_tomada | motivo_cancelacion | cierre_administrativo | excluida_de_MTTR | mdt_excluido_disponibilidad | texto_libre_informe
101 | Bomba de Infusión 1 | Bomba de Infusión | Falla en motor | Usuario | REAL | Completada |  | Media |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-09-26 05:02:54 | 2026-09-26 06:02:54 | 2026-09-26 06:32:54 | 2026-09-26 08:02:54 | F-101 | Desgaste natural | Cambio de motor |  | False | False | False | Reemplazo exitoso de motor. Equipo operativo.
102 | Bomba de Infusión 1 | Bomba de Infusión | Reincidencia falla motor | Usuario | REAL | Completada |  | Media | 101 | 2 | True | True | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-09-28 08:02:54 | 2026-09-28 09:02:54 | 2026-09-28 09:32:54 | 2026-09-28 11:02:54 | F-101 | Repuesto defectuoso | Cambio de motor con lote nuevo |  | False | False | False | Falla 48 h después de la reparación (dentro de la ventana de garantía de 72 h). Lote de repuestos defectuoso.
103 | Monitor Signos Vitales | Monitor | Monitor no enciende | Usuario | REAL | Cancelada |  | Alta |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-09-29 15:02:54 | 2026-09-29 15:32:54 |  | 2026-09-29 15:32:54 |  |  |  | Falsa_Alarma | False | False | True | Enfermera reportó falla, pero era el cable de poder desconectado. Cancelada en Abierta (0.5 h). MDT excluido de Disponibilidad.
104 | Monitor Signos Vitales | Monitor | Alarma de obstrucción | Usuario | REAL | Cancelada |  | Media |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-09-29 16:02:54 | 2026-09-29 16:22:54 | 2026-09-29 16:32:54 | 2026-09-29 16:47:54 |  |  |  | Error_Usuario | False | False | True | Técnico acudió al sitio. Válvula de infusión cerrada por error de operación. MDT excluido de Disponibilidad.
105 | Ecógrafo 4D | Ecógrafo | Falla tarjeta procesamiento | Usuario | REAL | Completada | En_Aduana | Alta |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 267.5 | 0 | horas | 2026-09-30 09:02:54 | 2026-09-30 11:02:54 | 2026-09-30 11:32:54 | 2026-10-11 15:02:54 | F-205 | Daño eléctrico | Reemplazo de tarjeta |  | False | False | False | Repuesto 1 fallido. Repuesto 2 importado (En_Aduana). Logística acumulada: 11 días (267.5 h de espera). MTTR hombre = 0.0 h.
106 | Equipo de Rayos X | Rayos X | Falla en mesa | Usuario | REAL | Completada |  | Media |  | 1 | False | False | True | Emergencia_Clinica | 4 | 0 | 0 | horas | 2026-10-01 09:02:54 | 2026-10-01 10:02:54 | 2026-10-01 10:32:54 | 2026-10-01 17:02:54 | F-310 | Contacto sucio | Limpieza y ajuste |  | False | False | False | Técnico pausó 4 h por emergencia en Hemodiálisis (ver OT 107). MTTR Hombre = 2.5 h, Calendario = 6.5 h.
107 | Máquina de Hemodiálisis | Hemodiálisis | Paro durante tratamiento | Usuario | REAL | Completada |  | Crítica |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-01 12:02:54 | 2026-10-01 12:17:54 | 2026-10-01 12:32:54 | 2026-10-01 14:32:54 | F-401 | Desgaste bomba | Cambio de bomba peristáltica |  | False | False | False | Emergencia clínica atendida por el técnico de Rayos X. Resolución exitosa.
108 | Resonancia Magnética | Resonancia | Falla criogénica | Usuario | REAL | Completada |  | Crítica |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-02 09:02:54 | 2026-10-02 13:02:54 | 2026-10-02 15:02:54 | 2026-10-07 17:02:54 | F-501 | Diagnostico_Incompleto | Cierre_Administrativo |  | True | True | False | Técnico abandonó el caso. Coordinador forzó el cierre administrativo. MTTR excluido. MDT (128 h) sí cuenta.
109 | Ventilador Mecánico | Ventilador | Falla de compresión | Sistema/IA | PRECAUTORIO | Completada |  | Media |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-03 07:02:54 | 2026-10-03 09:02:54 | 2026-10-03 09:32:54 | 2026-10-03 11:02:54 | F-601 | Contaminación | Limpieza de válvula |  | False | False | False | OT generada por predicción RUL del sistema. Síntoma de usuario anexado: 'ruido extraño'. Confirmado por el técnico.
110 | Desfibrilador Zoll | Desfibrilador | No carga batería | Usuario | REAL | Cancelada |  | Alta |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-04 10:02:54 | 2026-10-04 11:02:54 | 2026-10-04 11:32:54 | 2026-10-08 13:02:54 |  |  |  | Baja_Equipo | False | True | False | Comité decidió la baja técnica. Equipo donado. MDT (99 h) SÍ cuenta para Disponibilidad; MTTR excluido del promedio.
111 | Centrífuga Eppendorf | Centrífuga | Mantenimiento Preventivo | Programado | PROGRAMADO | Completada |  | Baja |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-05 08:02:54 | 2026-10-05 08:02:54 | 2026-10-05 08:32:54 | 2026-10-05 09:32:54 | P-101 | Rutinario | Lubricación y calibración |  | False | False | False | MP trimestral sin novedades.
112 | Autoclave Steris | Autoclave | Falla de puerta | Usuario | REAL | Completada |  | Alta |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-06 11:02:54 | 2026-10-06 12:02:54 | 2026-10-06 12:32:54 | 2026-10-06 14:02:54 | F-701 | Desgaste mecánico | Ajuste de cerradura |  | False | False | False | Reparación correctiva estándar.
113 | Microscopio Olympus | Microscopio | Lámpara fundida | Usuario | REAL | Completada |  | Baja |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-07 10:02:54 | 2026-10-07 11:02:54 | 2026-10-07 11:17:54 | 2026-10-07 11:47:54 | F-801 | Fin de vida útil | Cambio de lámpara halógena |  | False | False | False | Repuesto disponible en stock local.
114 | Balanza Analítica | Balanza | Desviación de calibración | Usuario | REAL | Completada |  | Media |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-08 09:02:54 | 2026-10-08 10:02:54 | 2026-10-08 10:32:54 | 2026-10-08 12:02:54 | F-901 | Error de calibración | Calibración externa |  | False | False | False | Se ajustaron los parámetros internos de calibración.
115 | Electrocardiógrafo GE | Electrocardiógrafo | Error de software | Usuario | REAL | Completada |  | Media |  | 1 | False | False | False |  | 0 | 0 | 0 | horas | 2026-10-09 15:02:54 | 2026-10-09 16:02:54 | 2026-10-09 16:32:54 | 2026-10-09 17:02:54 | F-102 | Software | Actualización de firmware |  | False | False | False | Reinicio y actualización de firmware aplicados.